医用耗材清单及参数表
	序号
	产品名称
（注册证名称）
	参数
	单位
	限价（元）
	适配机型/配套耗材
	是否带样品
	分组
	高值/低值
	备注

	1
	延长导管
	1.耗材规格：6F、7F、8F和6F加长型。
2.工作长度：150cm工作长度，额外增加5cm的近端海波管轴体，顺利到达病变部位。
3.连接段：连接段螺旋铂铱套环，改善连接段强度和可视性，提高手术安全性。
4.涂层：亲水涂层，提高输送性能，便于后续器械输送。
5.过渡段：6mm海波管短过渡段，减少器械交互摩擦带来的安全风险。
6.导管座设计：绿色人体工学导管座，易于识别。
7.不透射线标记：远端标记和近端标记，提高可见性，实现真正的器械定位。
8.内径大小：0.057”（1.45 mm）大内径，兼容更多导引导管。
	根
	3980.00
	
	
	1
	高值
	

	2
	外周血管约束型球囊扩张导管
	1.带有编织轴和防损伤尖端的 。OTW 球囊扩张导管。由0.014’’和 0.018’’系列组成，
2.导管总长在 120-150cm 之间， 导管远端有一个球囊带有镍钛合金约束结构，球囊直径2.5-6.0mm,长度40-120mm，
3.内外表面积71.97-86.25平方厘米，球囊枕部外径与约束丝外径的外径差0.15-0.3mm
	套
	16000.00
	
	
	1
	高值
	

	3
	一次性使用外周血管内冲击波导管
	1. 5对电极，共10个治疗周期，单个治疗周期时间20秒
2.脉冲释放频率1Hz，单根导管支持最大200次脉冲释放
3.导管直径范围2.5—7.0mm，长度60mm，推送杆长度1350mm
4.兼容0.018导丝系统，6F鞘管
5.非顺应性球囊设计，爆破压12atm
	个
	27800.00
	SI-SH001-01-血管内冲击波治疗设备
	
	1
	高值
	

	4
	经导管二尖瓣夹系统
	1.至少包含两种二尖瓣夹尺寸；
2、可操控套管的工作长度大于1米；
3、适用范围：具有DMR和FMR双适应症
	套
	270000.00
	
	
	1
	高值
	
配套使用,需提供同一品牌产品


	
	可操控导引导管
	1.该产品用于经导管二尖瓣手术中将心血管导管和本公司生产的经导管二尖瓣夹系统导入至心脏左侧心腔。
2.可操控导引导管的工作长度至少为800mm；
3.可操控导引导管的远端轴杆外径不超过24F；
4.适用范围：具有DMR和FMR双适应症
	根
	52000.00
	
	
	1
	高值
	

	5
	经导管人工主动脉瓣膜置换系统
	1.主动脉瓣膜由镍钛合金瓣架、金标记点、缝线及猪心包制成的三叶式瓣叶和裙体组成；
2.瓣膜流出端2⻓1短不同⾼度的T头，⼒学平稳，有效保证瓣膜最终稳定释放。
3.覆膜区高度大于15mm，可选的植入位置更宽泛，容错空间更大，瓣周漏封堵覆盖面更广
4.适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、钙化的、重度主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者。
	个
	139000.00
	
	
	1
	高值
	

配套使用,需提供同一品牌产品


	
	导管鞘
	1.初始内径仅16F，可应对各种狭窄迂曲入路扩大适用人群。
2.扩张后内径可达18—24F，一根鞘管即可适配大部分介入术式与器械。
3.产品用于插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路的作用。
	个
	5200.00
	
	
	1
	高值
	

	6
	经导管生物瓣膜
	1.适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、重度主动脉瓣膜关闭不全（重度主动脉瓣反流）或同时合并主动脉瓣狭窄，不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。
2.经导管主动脉瓣膜系统由经导管生物瓣膜和经导管输送系统组成。瓣膜由瓣叶、金属部件（定位线及支架）、布片和缝合组成。瓣叶材质为牛心包、金属部件为镍钛形状记忆合金，部片为聚酯，缝合线为聚乙烯编织线。
3.瓣膜尺寸21mm—34mm，可覆盖患者主动脉瓣环折算直径范围为17mm—33mm。
4.输送系统可270度调弯
5.皇冠型短瓣架，瓣架高度为19mm—27mm
6.可活动定位件
7.头端有显影点，
8.输送系统设有锁定旋钮
	个
	159000.00
	
	
	1
	高值
	

	7
	导丝
	1. 适用范围：该产品适用于在诊断或介入手术中放置和更换导管。不适用于冠脉介入和神经介入。
2. 导丝头端为扁平包绕线圈。
3.导丝核芯为304V不锈钢。
4.导丝涂层为PTFE涂层。
5.头端形状有直型和J型两种。
6.导丝直径为0.035英寸和0.038英寸。
7.导丝长度分75cm，145cm，180cm和260cm四种。
8.头端类型分长头和短头
	根
	640.00
	
	
	1
	高值
	

	8
	胸主动脉覆膜血管内支架系统
	主要由覆膜血管内支架和输送系统组成。覆膜血管内支架主要由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）、镍钛合结构及组成金丝和金标记带组成。输送系统包括输送导管和展开套管，可与直径0.035"的导丝兼容。
	个
	112000.00
	
	
	1
	高值
	

	9
	腹主动脉覆膜血管内支架系统
	由腹主动脉覆膜血管内支架和C3输送系统两部分构成。支架带有不透射线金标记，由覆膜部分（主要材质为膨体聚四结构及组成氟乙烯和氟化乙丙烯）和镍钛合金丝制成，被包束于输送系统的前端，从主动脉端向髂动脉端展开。C3输送系统主要由输送导管体，导管座，展开手柄等部件构成。
	个
	70889.00
	
	
	1
	高值
	

	10
	腹主动脉覆膜血管内支架系统
	由覆膜血管内支架和输送系统组成。覆膜血管内支架含四种模块式组件：其中两种主要组件分别为主干－同侧分支支架（主体）和对侧分支支架。另外两种辅助组件为主动脉结构及组成延伸段和髂动脉延伸段。覆膜支架由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）和氟化乙丙烯（FEP）材料制成，其外表面布满起支撑作用的镍钛合金丝。输送系统主要由聚碳酸酯、聚乙烯、医用不锈钢及铂金材料制成。
	个
	16000.00
	
	
	1
	高值
	

	11
	胸主动脉覆膜支架系统
	由Valiant胸主动脉覆膜支架和Captivia输送系统组成。Valiant胸主动脉覆膜支架由镍钛记忆合金和聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）构成，并缝有铂-铱不透X射线标记。Captivia输送系统由一个带集成手柄的一次性导管组成，导丝腔可以兼容0.035”（0.89mm）的导丝。电子束灭菌。用于胸降主动脉疾病的治疗，包括但不局限于胸降动脉瘤和胸降主动脉夹层。Valiant胸主动脉覆膜支架适用于动脉瘤、假腔或破裂位点的隔离，以及恢复流经主动脉覆膜支架腔的血流。用于常规手术修补候选患者和因已有风险因素不能进行常规手术修补的候选患者。精准锚定，释放可控，头端后释放使释放过程可控，精确定位于胸主动脉，头端后释放操控手柄通过简单的“旋转－后拉”动作即可完成头端释放；品质可靠，确保疗效，高密度多纤维聚酯覆膜材料，超高分子量的聚乙烯缝线，电剖 光镍钛合金支架；最确凿的B型夹层循证证据，拥有最确凿的B型夹层循证证据。近端支架直径：26mm—46mm，远端支架直径：22mm—42mm，长度：150mm。
	套
	59614.00
	
	
	1
	高值
	

	12
	主动脉打孔器
	用于在冠状动脉搭桥手术过程中进行血管壁的打孔。由冲头及手柄组成，手柄包括套筒、按手、弹簧，冲头和弹簧由不锈钢制成，套筒和按手由聚碳酸酯组成。满足两种不同的手柄长度：标准手柄打孔器：109mm、加长手柄打孔器：160mm。圆锥形尖端的圆形开口，易于插入主动脉切孔，更精准地切除主动脉组织。打孔直径满足2.5—6.0mm，标准手柄长度和加长手柄长度需分别满足打孔直径2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.4mm、4.8mm、5.0mm、5.2mm、5.6mm、6.0mm的规格；
	个
	719.00
	
	
	1
	高值
	

	13
	二尖瓣瓣膜成形环
	1.瓣环尺寸满足24—40mm，适合不同患者的需求。2.产品适用于因二尖瓣病变或受损而接受手术的患者，产品是由瓣膜成形环、持环器、手柄法兰和缝线组成。成形环由聚酯织物、硅胶环、MP35N合金和聚酯缝线制成，持环器由聚砜组成，手柄法兰由聚苯砜组成。3.产品需满足半硬质特点，瓣环前环部分需为软性环，瓣环后环部分需为硬性环，符合二尖瓣生理结构和运动周期，保证前叶活动度的同时也保证了后瓣叶有效环缩。
4.成形环须具有两个绿色标记，用于指示前后三角区。
5.瓣环自带腱索导引线，人工腱索修复时，提供瓣环平面的视觉参考，辅助重建人工腱索。
分体式“一刀”切割蓝色卡槽来移除手柄，保留成型环支撑的同时可拆下手柄，为微创手术提供更大的缝合空间。
6.可完全延展为圆形，符合全生命周期管理理念，满足环中瓣介入手术无需再次开胸。
	个
	25800.00
	
	
	1
	高值
	

	14
	血管覆膜支架
	由输送系统和支架组成。支架为自扩张镍钛合金（Nitinol）支架，两端各有4个射线可探测性钽标记，支架覆有材料为ePTFE的外膜和内膜，内膜内表面含碳。支架预装在输送系统远端的内导管和外鞘之间。该产品适用于髂和股动脉狭窄的介入治疗。适应症包括：1、球囊扩张之后消减灌注（压力梯度）造成的残留狭窄，尤其是在按照Fontaine分期第Ⅲ和Ⅳ阶段。2、夹层。3、球囊扩张之后造成的脱落的动脉硬化斑块物和内腔阻塞。4、在扩张之前且在溶栓之后或吸引术之后的阻塞。5、重新形成狭窄或重阻塞。支架外径（mm）：5-13.5，支架长度（mm）：20-120
	套
	3283.00
	
	
	1
	高值
	

	15
	冷冻消融探头
	1.需要与冷冻消融设备（主机型号：65CS1）配合使用。
2.在外科手术中对大折返性房性心动过速的成人患者进行冷冻消融治疗，冷冻消融探头由消融端、绝缘套、手柄、管身组成。
3.探头可手动塑形，提升微创手术器械操作灵活性、术野显露。
4.可塑性消融探头是波纹状结构，具有抗扭结和热性能，能够更好地增强探头的可塑曲线。
5.消融探头有一个集成的热电偶用于监测消融端的温度。
6.探头规格分为：
（1）7cm消融探头，消融端最大长度：70mm，绝缘套外径：7mm
（2）10cm消融探头，消融端最大长度：100mm，绝缘套外径：7mm
（3）10cm硬消融探头，消融端最大长度100mm，绝缘套外径：7mm
	套
	43050.00
	与冷冻消融设备（主机型号：65CS1）
	
	1
	高值
	

	16
	瓣膜成型环
	1.满足26mm—36mm，用于不同的三尖瓣瓣膜病变需求，由瓣膜成型环和持环器组成。成型环由聚酯织物（PET）、硅胶、钛6铝4钒ELI钛合金环和医用涤纶编织缝线制成，持环器由聚碳酸酯和聚丙烯单纤维丝缝线制成，蒸汽湿热灭菌。2.瓣环三维解剖形态，符合人体三尖瓣的CT数据，完整地贴合生理立体形态，额外的形态挤压功能，解决瓣环扩张问题，优化瓣叶接合，达到更好地防止远期三尖瓣返流的效果。3.右头端应为软性，进一步避免传导阻滞，减小组织应力避免撕裂。4.满足瓣膜成型环上用彩色缝合线标记3个点，这3个标记需对应三尖瓣的缝合处。5.满足低剖面高度为3.3mm，易于植入。6.非闭合成形环具有大面积开放区域，可避免阻断心脏传导系统。7.MRI条件下静磁场满足3T
	个
	16500.00
	
	
	1
	高值
	

	17
	猪生物瓣膜假体
	1.满足25—33mm，用于替代病理或假体的二尖瓣瓣膜，原材料取自猪的主动脉，成品浸泡于0.2%的戊二醛溶液中，支架是乙缩醛聚合物制成，支架上覆以聚酯纤维，缝线为PTFE，瓣膜有Haynes Alloy No.25合金制成的射线可探测性标记。二尖瓣膜安装于Cinch夹套上，附件为持瓣手柄和手柄锁定螺母。2.具有Cinch旋转收缩瓣角装置，实现最佳瓣角收缩，根部狭窄的病人在微创术中防止挂线，减少植入时触碰左室壁导致破裂的风险。3.提取自猪的完整主动脉，而非拼接、具有射线可探测性标记。4.AOA抗钙化可以与瓣膜中的乙醛自由基共价结合，抗钙化剂延缓钙离子进入组织速度，实现抗钙化效果。
	个
	49000.00
	
	
	1
	高值
	

	18
	组织固定系统
	1.用于不停跳心脏冠状动脉搭桥手术，使心脏位置相对固定并减少心脏搏动对手术的影响。2.组织固定装置由组织固定头、柔性臂、装配夹、转动架、张力指示器、旋钮、夹紧把手、吸管、管夹、三通、接头、减压罐、吸引源接头组成。3.柔性臂的长度应≥17.3cm，长柔性臂有效的距离，能够在术中更容易接近所有血管操作。4.吸盘透明纤薄、2cm的低侧高塔台、更小鲸尾最大程度改善手术视野，大幅提高操作空间。5.柔性臂须具备硅胶保护套，保护缝线和组织不受损。6.塔台可360度旋转，便于触达所有血管。7.顺时针转动旋钮以固定关节臂，关节臂达到最大张力时，张力指示器呈现红色。
	个
	15800.00
	
	
	1
	高值
	

	19
	外科用封合剂
	产品是一种双组分（粉、液），即时反应固化封闭型器械。粉末成分由季戊四醇聚乙二醇醚四琥珀酰亚胺戊二酸、季戊四醇聚乙二醇醚四硫醇组成，液体成分由盐酸稀释液、磷酸二氢钠、碳酸钠组成。产品以试剂盒的形式提供，粉末成分为两种聚乙二醇（PEGs）组成，不应含有PEI（聚乙烯亚胺）等成分。液体成分由盐酸稀释液（溶液A，pH值2.1-2.3），磷酸二氢钠、碳酸钠（溶液B，pH值9.6-9.8）组成，试剂盒包括液体成分袋，粉剂成分袋以及喷嘴袋。喷嘴袋含有两个一次性使用喷嘴，长7cm，材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯，聚氨酯，不锈钢。形成合封层需能承受660mmHg压力，外科用封合剂及其配件均不含乳胶，仅作为一次性无菌单元供应。用于血管重建时通过机械封闭方式辅助止血。可适配相应压力调节器大范围喷涂，或在腔镜下薄涂，满足各类手术的不同需求。
	支
	6150.00
	
	
	1
	高值
	

	20
	心脏稳定系统
	1.旋柄扭力不得大于4.0N.m（35in.lbs）；定向夹头扭力不得小于1.1N.m（10.0in.lbs）；在柔性臂拉紧条件下，对其执行拉力测试，施加不小于9N的拉力，产品的固定座钳口不得从胸骨撑开器上脱落，且柔性臂无弯曲变形；松弛的三爪固定座抬起位移为19mm（0.75英寸）的力不应大于1.2N（0.275lbf）。同时目检固定座钳口不得脱落。
2.柔性臂L型测试：在400mmHg20mmHg的真空力下，可以慢慢举起340g（0.75lbs）测试砝码10秒钟。3.心脏稳定系统管路，可承受15N拉力不分离。
4.金属部件应具有良好的耐腐蚀性，其表面状态应不低于YY/T 0149中沸水试验法b级的规定。
5.心脏稳定器与组织接触部分：溶出液的重金属总含量不应超过5ug/mL（以铅计）。
6.产品应无热原；细菌内毒素应小于20EU/部件；细胞毒性应不超过2级。
	套
	14000.00
	
	
	1
	高值
	

	21
	左心耳夹闭系统
	由心耳夹和输送系统组成，心耳夹由弹性环、内套管、夹臂管、PTFE热缩管、涤纶外套管和缝合线组成；输送系统由心耳夹固定架、连杆、控制线、手柄和推杆组成。
心耳夹采用低高度弹性环设计，可减少周围组织损伤；内置全镍钛合金骨架，支持3T场强MRI兼容（空间磁场梯度≤50Gauss/cm，最大偏移角≤2.0°；3T下SAR≤2.6W/KG时温升≤0.7℃），生物相容性良好；外层为涤纶包裹层，可降低移位与组织损伤风险。输送系统支持多维度角度调节，前端角度调整轴双向±70°可调，连接杆周向可自由旋转；配备头端与手柄端双重剪线窗口，操作便捷；手柄采用人体工学流线设计，握持舒适。
型号满足适配左心耳尺寸29～50毫米；系统规格：心耳夹张开宽度≥12mm（满足左心耳基本宽度需求），固定架长≤84mm、宽≤31mm，输送系统总长>22cm（满足胸腔至心耳的长距离需求），连接杆外径4mm。
产品可重复定位、剪断控制线前重复开合≤5次（功能测试≤3次），支持一键自锁与稳定释放，定位精准、操作可靠。
	套
	25000.00
	
	
	1
	高值
	

	22
	分支型主动脉术中支架系统（单分支型主动脉术中支架系统）
	1.适用于Stanford A型主动脉夹层的外科开放手术治疗。
2.分支型主动脉术中支架系统由带有分支的支架及输送器组成。
3.支架由覆有PTFE膜的镍钛合金支架、不锈钢连接套管、PET管状涤纶布（带标识线）及包膜缝线、人造血管、聚四氟乙烯的缝合线、包膜、包膜固定线组成。
4.人造血管材质为PET、胶原、甘油。
5.输送器由大软管、小软管、释放旋钮等部件组成，其中释放旋钮通过释放拉线分别连接支架的不同位置，可使支架分段释放。
6.支架近端带胶原蛋白涂层人造血管长度为30mm；
7.主体支架类型包括直筒型、圆锥型；主体支架远端长度100—120mm、主体支架近端外径20—36mm、主体支架远端外径20—32mm；
8.分支支架高度20—30mm、左锁骨下动脉分支支架外径8—16mm；
9.近端人造血管胶原蛋白含量应为3%—10%。
10.经3.0T MRI环境测试，无磁致扭矩；最大磁致升温≤1.49℃（SAR≈2.0W/kg，15min）；梯度回波序列下最大单侧伪影轴向≤11.72mm。
	套
	75500.00
	
	
	1
	高值
	

	23
	分支型主动脉术中支架系统（双分支型主动脉术中支架系统）
	1.适用于Stanford A型主动脉夹层的外科开放手术治疗。
2.分支型主动脉术中支架系统由带有分支的支架及输送器组成。
3.支架由覆有PTFE膜的镍钛合金支架、不锈钢连接套管、PET管状涤纶布（带标识线）及包膜缝线、人造血管、聚四氟乙烯的缝合线、包膜、包膜固定线组成。
4.人造血管材质为PET、胶原、甘油。
5.输送器由大软管、小软管、释放旋钮等部件组成，其中释放旋钮通过释放拉线分别连接支架的不同位置，可使支架分段释放。
6.支架近端带胶原蛋白涂层人造血管长度为30mm；
7.主体支架类型包括直筒型、圆锥型；主体支架远端长度100—120mm、主体支架近端外径20—36mm、主体支架远端外径20—32mm；
8.分支支架高度20—30mm、左颈总动脉分支支架外径6—16mm、左锁骨下动脉分支支架外径8—16mm；
9.近端人造血管胶原蛋白含量应为3%—10%。
10.经3.0T MRI环境测试，无磁致扭矩；最大磁致升温≤1.49℃（SAR≈2.0W/kg，15min）；梯度回波序列下最大单侧伪影轴向≤11.72mm。
	套
	85500.00
	
	
	1
	高值
	

	24
	内窥镜血管采集系统
	1.适用于心脏外科冠状动脉搭桥手术中经2—3cm切口进行微创采集桥血管。
2.一次性无菌附件包括：采集套管、短口套管针、双极剪刀。
3.气囊充气后维持隧道开放，CO2充气压力10-12mmHg。
4.适配主流双极电源发生器。
5.采集套管尺寸：12.5mm采集套管：外径：12mm±1mm；8mm采集套管：外径：8.5mm±1mm
6.材质由聚碳酸酯、ABS、不锈钢等生物相容性材料组成。
7.远端锥形头透明，无划痕、麻点及附着物。
8.与内窥镜螺纹连接稳固，无松动。
9.短口套管针气囊性能：充气25ml后直径≥35mm，耐压：承受20N轴向压力不破裂，耐油性：浸入植物油30min无爆裂，材质：聚碳酸酯、硅胶化表面橡胶
10.双极剪刀尺寸5mm，剪切性能：剪切21支纱布3次，无变形、裂纹，切边整齐，电气兼容性：兼容电源发生器（如ValleyLab、Commed等），输出功率25—35W。
11.生物相容性，与患者接触材料符合YY0294.1-2005标准，无细胞毒性、致敏性，细菌内毒素≤0.5EU/ml，环氧乙烷残留量≤10μg/g。
	套
	14642.00
	
	
	1
	高值
	

	25
	人工心脏瓣膜
	产品为完全环上瓣，采用组织瓣环直径（TAD）和瓣膜内径（ID）等径设计，达成100%瓣环孔口比，Top Hat提升了瓣膜有效开口面积（EOA），从而降低了PPM的风险，对应19mm、21mm、23mm、25mm、27mm五种假体尺寸。瓣膜BSA在1㎡的前提下，19号瓣膜EOA为1cm²;21号瓣膜EOA为1.4cm²;23号瓣膜EOA为1.9cm²;25号瓣膜EOA为2.2cm²;27号瓣膜EOA为2.9cm²。瓣叶为钨填充石墨衬底加Pyrolite®热解碳涂层，采用先进的芯轴工艺，制造出完全由Pyrolite®Carbon热解碳制成的低而稳固的瓣架，瓣架采用钛加强带加固，瓣架与钛加强环间设保险丝，双保险线确保缝合环与瓣架的牢固连接。配套附属器械含测瓣器套件SAS-200、UNI手柄ICV0664、延长型UNI手柄ICV1342、一次性瓣叶检测器VT-100。
	个
	15000.00
	
	
	1
	高值
	

	26
	瓣膜成形环
	产品为三尖瓣成形环，产品规格：24mm、26mm、28mm、30mm、32mm、34mm、36mm、38mm、40mm，
内径（A）分别为：22.8mm/24.8mm/26.8mm/28.8mm/30.8mm/32.8mm/34.8mm，外径（B）分别为：30.7mm/32.9mm/35.1mm/37.2mm/39.4mm/41.6mm/43.6mm，瓣口面积分别为：291mm²/345mm²/402mm²/466mm²/533mm²/606mm²/682mm²。成形环由钛芯组成，缝合环由覆盖有一块无纺涤纶布和聚四氟乙烯缝线的硅橡胶构成，瓣环上有彩色标志线，配有一个持环器。横向硬环维持3D形态；纵向弹性保护运动能力，顺应生理瓣环随心跳的运动，降低瓣环组织的应力，降低缝线张力预防撕脱，恢复正常生理功能，提高耐久性。
	个
	19000.00
	
	
	1
	高值
	

	27
	可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统
	可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统用于在栓塞手术中阻塞或降低外周脉管系统中的血液流速。
该产品由弹簧圈、递送丝、导引鞘和旋转止血阀组成，弹簧圈和递送丝通过互锁臂连接。弹簧圈由铂钨合金制成，嵌合有纤维毛，弹簧圈端互锁臂由铂铱合金制成。
该产品拥有2D、Cube以及Diamond三种结构形态，2D型弹簧圈直径为3—18mm，长度为4—40cm;Cube型弹簧圈直径为4—20mm，长度为6—40cm；Diamond型弹簧圈直径为4—12mm，长度为4.5—30cm。
三种结构形态：2D，Cube和Diamond。2D螺旋形状弹簧圈用于提供优化的锚定能力，因为螺旋形状保证弹簧圈与直形或渐细血管壁的持续不变的接触和贴壁。远端1.5圈直径为主要直径的75%，帮助释放和减少创伤，锚定能力设计使得该弹簧圈成为理想的成篮弹簧圈；Cube立体形状的弹簧圈用于提供圆周式的贴壁作用和出色的填充性能，适用于内脏血管瘤；Diamond钻石形状弹簧圈设计用于提供最大化的闭塞作用，它具有渐细的近端和远端，最大化血流的阻断作用。双尖端形状具有两个小头端，提高通过性，双尖端形状设计能改善弹簧圈压缩，两个小头端设计能闭塞中心血流。
	个
	10735.00
	
	
	1
	高值
	

	28
	外科用封合剂
	产品由预填充注射器和配件组成。预填充注射器填充了45%牛血清白蛋白溶液和10%戊二醛溶液。牛血
清白蛋白溶液由牛血清白蛋白、磷酸、N-乙酰基-L-色氨酸、浓氨溶液、辛酸、无菌注射用水组成，戊二醛溶液
由50%戊二醛溶液和无菌注射用水组成。预填充注射器由聚丙烯、聚乙烯、硅橡胶材料制成。
该器械适用于成人患者大血管（如主动脉、股动脉和颈动脉）的开放性手术修复，可作为标准止血方法（如缝合线和缝合针）的辅助手段。
	支
	12500.00
	
	
	1
	高值
	

	29
	疝修补片
	采用聚丙烯材质，规格尺寸≥10cm×16cm，满足成人腹股沟疝修补覆盖尺寸需求。
3D立体塑形结构，可贴合腹股沟腹膜前间隙天然解剖形态，节省术中操作步骤，缩短手术操作时间。
左/右单侧专属版型，贴合人体骨盆结构，减少补片移位，有效降低术后疝复发风险，适配腹腔镜疝修补术。
	片
	5200.00
	
	
	1
	高值
	

	30
	血管重建装置和传送系统
	由支架和传送系统组成，传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预先安装在导入器内部的传送导丝上。支架由镍钛合金材料制成，采用闭合式设计。支架每一端有四个钽标记带，支架外表面涂有一层聚合物。传送导丝由带有不透X线标记的镍钛锘导丝芯构成。该支架分为有头端导丝和无头端导丝两种类型。
	套
	21900.00
	
	
	1
	高值
	

	31
	取栓支架
	四种尺寸，分别为：直径3mm，推送导丝直径0.015in，支架长度36mm，工作长度20mm，远端显影点2；直径4mm，推送导丝直径0.018in，支架长度32mm，工作长度20mm，远端显影点3；直径4mm，推送导丝直径0.018in，支架长度44mm，工作长度30mm，远端显影点3；直径6mm，推送导丝直径0.018in，支架长度40mm，工作长度25mm，远端显影点3。用于缺血性卒中患者出现症状8小时内取出血栓，从而恢复神经血管内的血流，对于不适用于静脉使用组织型纤溶酶原激活剂（Ⅳt-PA）进行治疗或使用t-PA治疗失败的患者可考虑使用取栓系统的治疗方法。由一个柔韧、锥形的镍钛合金芯线和末端可用于去除血栓的预成形部分组成。末端镍钛合金预成形部分在输送过程中是可折叠的。在预成形部分的头端有一个不锈钢线圈提供额外支撑，在末端有一个不透射线的铂钨合金线圈。为减少摩擦，系统涂有亲水涂层，便于系统穿过微导管。
	根
	24000.00
	
	
	1
	高值
	

	32
	雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统
	该产品由药物支架和输送系统组成，支架材料选用钴铬合金L605，药物涂层由载有雷帕霉素的聚偏氟乙烯六氟丙烯共聚物载体及聚丙烯酸酯底涂层组成，药物密度8.5±2.1μg/mm。输送系统由导管座、应力扩散管、球囊组成。支架安装在球囊上。支架直径2.5mm--5.0mm，长度8mm--20mm。
	个
	37240.00
	
	
	1
	高值
	

	33
	导引延长导管
	1.导引延长导管需要对于影像设备有兼容性，软性的头端材质可在OCT中透红外线，便于观察开口病变提升手术效率。
2.可以在钙化旋磨手术中容纳1.25—1.5mm磨头。
3.具有的4cm多聚物坡度型导轨设计，确保药球、冲击波球囊或支架等器械的顺利导入，改善了器械剐蹭现象，不会因此造成额外的器械浪费，也减少了术中并发症的出现。
4.管身外部为耐用亲水涂层（聚乙烯吡咯烷酮），顺应性高可挑战迂曲血管中长时间操作；内部为均匀螺旋线圈结构，具有较好的顺应性与支撑力；近端推送杆为实心圆形，推送力好且不易打折。
5.2mm多聚物软头端与铂铱合金标记带，加强头端安全性；3mm铲形标记带，便于在造影下观察延长导管方向。
6.6F导管内径为0.056"，导管最大外径≤0.0697"，导管有效长度150cm。7F导管内径为0.062"，导管最大外径≤0.0779"，导管有效长度150cm。
7.同时有外周和冠脉适应症的延长导管，不仅可以在冠脉使用，也可以用于颈动脉或者肾动脉等外周动脉。可以适配肾动脉射频消融仪（RDNG3设备）。
	根
	5700.00
	
	
	2
	高值
	

	34
	静脉剥离导丝及附件
	由316不锈钢制导丝剥离器，带有FEP涂层；POM材料手柄；POM剥离器头，直径分别为9，1和15mm；POM螺帽。用于外剥脱和内剥脱。
	套
	725.00
	
	
	2
	高值
	

	35
	腔静脉滤器
	由过滤器、导丝、推送杆和输送鞘组成。滤器由符合ISO5832-7标准要求的钴铬镍钼铁合金材料制成，呈对称结构。具有长期性或永久性肺栓塞风险的患者提供有效保护而设计的。为抗凝治疗禁忌症的病人，抗凝治疗并发症的病人、抗凝治疗无效或不足的病人、大范围肺栓塞而常规治疗有限的紧急处理。
	套
	20250.00
	
	
	2
	高值
	

	36
	腔静脉滤器及其导引系统
	由导引系统（导丝、导鞘、扩张器、推送器）和过滤器（装在弹筒内）组成。过滤器由符合ISO5832-7的Phynox合金制成。为永久性或长期性肺栓塞风险的患者提供保护。
	套
	14400.00
	
	
	2
	高值
	

	37
	腔静脉滤器回收器
	产品由鞘管扩张器套件和回收圈套组件组成。鞘管扩张器套件由8.6F扩张器、9F回收鞘、11F导引鞘（KFRS20规格型号含有）组成：回收圈套组件由6.3F圈套器导管、圈套器、按压式Y型连接器（带有软管、三通旋塞）、螺旋式Y型连接器组成。技术要求37℃时抓捕环直径为20±2mm。产品为非水合性导管。
	套
	8000.00
	
	
	2
	高值
	

	38
	临时起搏电极导管
	适用于在临时经静脉右心室起搏中使用。由电极导管（含适配器）、电极导管保护套、导管鞘、注射器、穿刺针和电极组成。
	根
	1200.00
	
	
	2
	高值
	

	39
	主动脉内球囊反搏导管及附件
	产品导管管径为7.5 Fr.球囊体积为40cc，可插入长度26.0"（66.0 cm），鞘长度为6"（15 cm），中心管腔内径为0.027"，最大导丝为0.025"，导管材质为聚氨酯和不锈钢*，球囊薄膜长度为10.2"（260 mm），充气直径15 mm。
1.该产品适用范围适用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。
2.使用需要反搏导管等相关配套，需含有水滑涂层。
3.产品特性需：
3.1具备双鞘管选择，柔软、防损伤的蓝色缓冲器尖端，始终支持气腔保持圆形，确保为患者提供始终如一的支持。
3.2抗扭结、导丝加固的导管体，强大的易弯曲导管体，可防止扭结。
3.3具备大容量0.027中心管腔，降低中心腔阻塞风险。
3.4导管球囊上具备亲水涂层，减低临床血管缺血事件。
3.5最小的导丝加固30CC和40CCIAB导管。
	套
	14775.00
	IAP-0701/IAP-0601
	
	2
	高值
	

	40
	微导管
	1.微导管由座，应变释放套管和管身组成，管身表面涂覆亲水涂层，可降低导管与其他器械及血管的摩擦。部分型号规格的微导管远端设计有1个孔。微导管座带有鲁尔接头，可用于连接各种附件。微导管头端不可塑形。
2.导管远端外径1.9F，2.1F和2.6F；导管有效长度为135cm和150cm；导管中间加强层弹簧并排缠绕股数为10股，14股和18股；
3.尖端外径最小1.3F，导管尖端内径0.015-0.016英寸，侧孔0/1；
4.可扭控。
	根
	4400.00
	
	
	2
	高值
	

	41
	导引延伸导管
	1.该产品由导管、斜口、推杆和手柄组成，导管外表面涂覆亲水涂层。
2.导管近端外径为0.046"-0.078"，导管近端内径0.036"-0.066"；导管管身长度35cm/117cm。
3.3.2F最小外径延伸导管，可以给微导管及导丝提供良好支撑
4.独有的侧孔（0/4/6/8）设计，管身一体化激光打孔，侧孔可提供更稳定充分的前向血流
5.变径型号：导管头端10cm小一号规格（以5—4F为例：近端内径0.058"，远端内径0.050"），管身更柔顺，通过性更好，且在治疗过程中可以深插更远，血压嵌顿风险小，更安全
	根
	3700.00
	
	
	2
	高值
	

	42
	导引延伸导管
	1.导引延伸导管交换导管部分涂有亲水涂层，有效减少摩擦系数；
2.导引延伸导管侧孔的数量为0或4个，侧孔的尺寸大小为（0.8±0.2）mm，侧孔为双侧对称排列，距离尖端的最短距离为（30±10）mm；
3.导管外径为3.2F，导管内径为0.45mm，推杆近端外径为0.61mm且管身不带侧孔的导引延伸导管；
4.导管近端外径为3.2F、5F、5.5F、6F、6.5F、7F和7.5F。
	根
	3700.00
	
	
	2
	高值
	

	43
	主动脉内球囊反搏导管及附件
	1.球囊材质应为聚氨酯，具备高耐磨性及高抗折性，球囊膜疲劳耐受≥150万次反复充气/排空。
2.导管杆外径：所有规格型号的球囊段外径尺寸7.5Fr.由导管杆和裹紧的球囊膜组成的可植入部分整体外径尺寸7.5Fr.。
3.导管杆部分内部应为共壁双腔结构，提供稳定的氦气穿梭通道有利于氦气穿梭，保证充排气速度。
4.球囊容积应具备30cc、40cc、47cc三个，以满足不同身高患者使用。
5.耗材应配有导丝，鞘管，穿刺针等，使用时无需额外准备其他耗材。
6.配套导丝尺寸要求：外径≤0.025英寸，长度≥150cm。
7.配套鞘管尺寸要求：内径7.5Fr.，长度156mm。
8.配置锁定功能抽吸器：抽负压后可以锁定，避免抽吸器回弹导致的空气残留。
	套
	9500.00
	
	
	2
	高值
	

	44
	一次性使用微导管
	头端1.5F、远端外径1.9F、最小管身内径0.0173英寸、且可扭转，≥3mm长度柔性显影锥形尖端，至少4层管身结构
	根
	5300.00
	
	
	2
	高值
	

	45
	微导管
	用于特殊治疗产品（如栓塞材料、弹簧圈、取栓支架）的输送，以及在上述过程中灌注造影剂到外周及神经血管。由聚碳酸酯的标准鲁尔接头、尼龙弹性体PEBAX的应力缓冲件、导管（聚酰胺/尼龙弹性体PEBAX/聚氨酯、06Cr19Ni10、聚四氟乙烯）、聚氨酯的导管尖端和铂/铱合金的显影圈组成，并附有一根06Cr17Ni12Mo2的塑形针配件。
	个
	5250.00
	
	
	2
	高值
	

	46
	生物可降解卵圆孔未闭封堵器
	产品包括封堵器支架（含成型环）、阻流膜、缝合线和成型线、拉线器，封堵器上带有显影标记。封堵器支架为聚对二氧环己酮（PDO）可降解丝编织而成，内部缝有聚乳酸（PLA）可降解阻流膜，显影标记为铂。一次性使用，环氧乙烷灭菌
	套
	58292.74
	
	
	2
	高值
	
配套使用,需提供同一品牌产品


	
	可降解封堵器介入输送系统
	该产品由外套管、扩张管、装载器、推送器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用
	套
	5500.00
	
	
	2
	高值
	

	
	生物可降解房间隔缺损封堵器
	由封堵器支架（含成型环）、阻流膜、缝合线和成型线、手柄组成。封堵器支架为聚对二氧环己酮（PDO）可降解丝编织而成，内部缝有聚乳酸（PLA）可降解阻流膜，显影标记为铂。
	套
	79800.00
	
	
	2
	高值
	

	47
	经导管主动脉瓣膜系统
	1.主动脉瓣膜由镍钛合金瓣架和猪心包瓣叶组成。
2.瓣膜支架上有精准设计黄金材质视觉标记，该标记点直径为23.5±5mm，26.0±5mm，29.0±5mm，32.0±5mm，
3.支架收腰形态设计，预留更多窦部空间，降低冠脉堵塞风险。
4.覆膜区高度大于15.mm，覆盖更大封堵范围，减少瓣周漏。
	套
	157000.00
	
	
	2
	高值
	

	48
	血液净化装置的体外循环管路
	本产品供血液净化时作为血液通道使用，基本型由动脉管路、静脉管路组成。
CRRT专用型由动脉管路、静脉管路、置换管路、输液加热管路、吸附连接管路、滤出压力传感通道连接管、置换液入口连接管、滤出液出口连接管、滤出液贮液袋、再循环连接器、废液管、置换液加热管A、置换液加热管B组成。
血液净化附件由导管、泵管及导管接头部件连接而成。
体外循环血路应能承受1.5倍于生产厂规定的最大正压（1.5倍最大正压为100kPa）和1.5倍于生产厂规定的最大负压（最大负压为93.3kPa），1.5倍负压如超出93.3kPa（700 mmHg），则应施加93.3kPa（700 mmHg）。
血液管路应承受0~250 mmHg（0kpa~33.3 kpa）动脉收缩压，泵管流量相对偏差不应超过10%。
将体外循环血路的泵管置于适合的透析机的血泵或恒流泵上，以200mL/min的转速连续运转不少于24小时，泵管壁上不应有液体泄漏的现象。
	套
	1900.00
	FQ-16超滤机
	
	2
	高值
	

	49
	带隧道带涤纶套透析导管
	①动静脉腔尖端锥形对称
②动静脉腔尖端各有4个圆形侧孔
③卡夫向心端有1.5cm的锥形设计
④导管直径14.5Fr，卡夫到尖端有19cm，23cm，27cm，35cm四个长度
⑤撕脱鞘瓣膜式防回血设计，直径15Fr
	套
	4000.00
	
	
	2
	高值
	

	50
	一次性使用磁定位心脏脉冲电场消融导管
	一次性使用磁定位心脏脉冲电场消融导管与Carto 3系统集成，实现全程三维可视化，能够还原左房解剖、通过TPI功能指示贴靠程度、PF Visitag追踪消融损伤，有助于提高手术效率，并减少射线的使用。Carto系统上的TPI软件通过一次性使用磁定位心脏脉冲电场消融导管电极的阻抗测量来监测导管与组织贴靠，以确认有效放电。
	根
	81900.00
	适用机型：D141701IL
	
	3
	高值
	

	51
	一次性使用压力监测射频消融导管
	1.消融更高效，QMODE+消融模式
可实现高功率短时程（vHPSD）消融，90 W/4S，与传统压力导管相比，使用ODOT MICRO导管进行消融可将手术时间缩短36%
2.温度监测，更安全
导管头端内表面内置6个温度感受器，温度感受器靠近导管头端－组织表面，可视温度可展示实时温度和导管贴靠方向
3.提高手术成功率：
高功率短时程（vHPSD）消融可达到89%单圈隔离成功率。手术完成后，100%的患者（n=46）实现了肺静脉隔离。采用OMODE+消融模式进行消融术后，86%的患者在12个月时未复发房性心律失常。
4.新增3个微电极，用于提高信号分辨率
微电极信号可在标测和消融期间实时显示在CARTO3系统上，可基于微电极的双极电压生成电压图，可识别疤痕与健康组织之间的间隙和边界区域，包括识别疤痕组织内的通道。
	根
	31800.00
	适用机型：FG-5400-00
	
	3
	高值
	

	52
	一次性使用磁定位桨型标测导管
	1.智能视野
局部传导矢量箭头，实时发现传导GAP/Block局部矢量箭头随每一跳实时采集感知单极电位变化
细长箭头显示正常传导，短粗箭头提示相对缓慢传导
2.全向标测
Multipolar全极标测功能，获取真实激动信号阵列排布等极间距（2.4x2.4 mm，中心－中心）
3.独特桨板状设计，无额外刺激早搏，3cm2全电极平贴覆盖心肌真实降噪，独家科技实现精准降噪
导管中心搭载TRUErefTM电极，减少远场干扰，更小的电极宽（460um）更细的电极分支（1.8F）
	根
	29800.00
	适用机型：FG-5400-00
	
	3
	高值
	

	53
	一次性使用星型标测导管
	1.OCTARA的标测时间短于PENTARA
OCTARAYTM标测导管的标测时间比PENTARAYT标测导管短56%
2.快速还原精细结构，提升建模体验、更大的覆盖面积、更柔软的分支（2F）、三个杆身电极确保弯型可见
3.TRUE SPEED高效标测
一半的时间获得数倍的标测信息、采点容量扩容至30万+，分支增长33%（3-3-3型号），电极数增至52个
4.TRUE CLARITY真实降噪
独家科技实现精准降噪5、更小的电极宽度（460um）
	根
	29800.00
	适用机型：FG-5400-00
	
	3
	高值
	

	54
	Ⅱ代动脉导管未闭封堵器
	1.细长管型PDA封堵器；
2.独特的双封堵盘设计，允许静脉顺行/动脉逆行两种入路；
3.满足术后即刻可行全身MRI检查的PDA封堵器，不影响患者后续相关检查，使整体诊疗更精准、安全、有效；
4.采用Intaglio技术，有效减少镍浸出95%以上
	套
	16900.00
	
	
	3
	高值
	

	55
	房间隔缺损封堵器
	1.房间隔缺损封堵器型号满足单双号，最小型号至腰部直径6mm；
2.满足术后即刻可行全身MRI检查，不影响患者后续相关检查，使整体诊疗更加精准、安全、有效；
3.采用Intaglio技术，有效减少镍浸出95%以上。
	套
	25180.00
	
	
	3
	高值
	

	56
	动脉导管未闭封堵器
	1.满足术后即刻可行全身MRI检查的PDA封堵器，不影响患者后续相关检查，使整体诊疗更精准、安全、有效；
2.采用Intaglio技术，有效减少镍浸出95%以上
	套
	16060.00
	
	
	3
	高值
	

	57
	多孔型房间隔缺损封堵器
	1.适用于继发性多孔型房间隔缺损；
2.满足术后即刻可行全身MRI检查，不影响患者后续相关检查，使整体诊疗更加精准、安全、有效；
3.采用Intaglio技术，有效减少镍浸出95%以上
	套
	35515.20
	
	
	3
	高值
	

	58
	传送系统和交换系统
	由传送系统和交换系统组成。产品部件包括传送鞘管，连接器/止血阀，单通旋塞，主控钢丝，塑料钳，扩张器和装载器。传送系统与交换系统部件组成完全相同，只是交换系统中的扩张器内径更大。
的传送系统设计用于帮助连接，装入，传送和展开AMPLATZER封堵器；交换系统设计用于取出AMPLATZER传输鞘管并随后交换一根相同或更大直径的AMPLATZER传送鞘管。
	套
	2250.00
	
	
	3
	高值
	

	59
	卵圆孔未闭封堵器
	由镍钛合金丝网，标记带，末端螺丝，聚酯片和聚酯线组成。镍钛合金丝网由镍钛记忆合金制造，标记带由铂/铱合金制造，末端螺丝由不锈钢制造，聚酯片和聚酯线由聚对苯二甲酸乙二酯制造。
用于封闭患有中风或短暂性脑缺血发作史（TIA）而且通过超声心动图诊断为在做咽鼓管充气动作时有自右向左分流的患者的所有类型PFO（即传统的和有隔膜动脉瘤的情况）。
	套
	27988.00
	
	
	3
	高值
	

	60
	皮下植入式心律转复除颤器
	（1）完全皮下植入，无需经静脉途径即可实现除颤器置入以预防心脏性猝死。
（2）独有SmartPass功能，减少T波过感知。尺寸：高x宽x深：83.1 mm x 69.1 mm x 12.7 mm.质量：130g。体积：59.5立方厘米。ERI至EOL：如果最大能量充电/电击次数未超过6次则可用治疗时间为3个月。皮下植入式心律转复除颤器外壳材料：密封钛，带氮化钛涂层。接头阻块头部：植入级聚合物，电池：锂-二氧化锰（Li-Mn02）
	台
	168000.00
	
	
	3
	高值
	



配套使用,需提供同一品牌产品


	
	皮下植入式心脏除颤电极导线
	（1）皮下植入式心律转复除颤器配件。
（2）通过隧道工具植入皮下，为非空心设计，没有中空线圈，设计可承受CPR压力和运动牵拉。长度：45cm，远端尖端大小：3.84 mm。线圈大小：9Fr，除颤电极线圈距离尖端20mm，除颤表面积：750 mm2，绝缘材料：聚亚胺酯；电极材料、感知导体和连接器针脚：MP35NTMa。
除颤电极线圈外径：3.0 mm，电极除颤阻抗：25—200Ω
	根
	30000.00
	
	
	3
	高值
	

	
	传送导管
	（1）共有4款形状，兼容多款起搏电极导线进行传导系统起搏手术。右侧植入设计，配合SDL，更精准的定位、更易旋入，更陡峭的学习曲线
（2）是一次性使用经皮导管，用于推送各种类型的导管和起搏或除器电极导线。配备有扩张器，用于进入血管系统。传送导管的近端装有止血阀，远端不透射线以辅助显影。设计为可切开，因此在放置器械后可将其移除。提供不同弯度的导管以适应各种静脉解剖和不同的电极导线定位。传送导管内径6.5F，外径8F，扩张器与0.035"导丝兼容。
	根
	9500.00
	
	
	3
	高值
	

	61
	可撕开导管鞘
	直径：6F、7F、8F、8.5F、9F、9.5F、10F、10.5F、11F、12F、12.5F；长度：13cm、25cm；带侧端口和不带侧端口，带止血阀，该产品由导管鞘、扩张器、穿刺针、导丝和注射器组成，可撕开鞘适用于起搏器导线和导管的引入。
	个
	600.00
	
	
	3
	高值
	

	62
	灌注泵管组件
	用于盐水灌注消融导管、灌注泵和心脏消融系统配合使用，在进行心脏消融手术时为患者输送灌注溶液。环氧乙烷灭菌。与MetriQ灌注泵配合使用。包含一个用于连接到冲洗源的穿刺器/滴斗、一截套在蠕动泵头上的蠕动管路、一个标准鲁尔接头以及一个四通旋塞阀。
	套
	423.00
	MetriQ灌注泵
	
	3
	高值
	

配套使用,需提供同一品牌产品


	
	三维标测导管
	用于对心脏结构进行电生理标测（记录或刺激）。与心脏电生理三维标测系统RhythmiaHDx配合使用。用于对心脏结构进行电生理标测（记录或刺激）
	套
	35500.00
	三维标测系统RhythmiaHDx
	
	3
	高值
	

	
	三维定位参考电极
	用于连接心脏电生理三维标测系统以提供位置参考和患者体表信号。由1个定位参考背部电极和10个心电电极组成。
	套
	4655.00
	三维标测系统RhythmiaHDx
	
	3
	高值
	

	
	诊断用电极导管
	用于临时性心内感应、记录和刺激，以及在心律失常的评价过程中进行临时起搏。由导管（末端嵌有铂电极）、手柄和连接器组成
	套
	2000.00
	三维标测系统RhythmiaHDx
	
	3
	高值
	

	63
	电极导线锁紧装置
	用于经静脉途径拔除心脏起搏器或埋藏式心脏复律除颤器的电极导线，其作用是将钢丝插入电极导线中心腔并抵达顶端后锁定，使两者成为一个整体，全程锁定导线，以便于整体用力拔除电极导线，避免电极拉伸、断裂以及头端分离。
	根
	14500.00
	
	
	3
	高值
	

配套使用,需提供同一品牌产品


	
	植入性电极导线激光拔出鞘套件
	产生波长为308 nm的脉冲式紫外激光束，经激光鞘管，传递至鞘管末端，发放的激光束通过光化学作用（破坏分子间连接）、光热学作用（细胞破裂、气化），分离鞘管头端0.05mm范围内与电极导线粘连的组织，并结合锁定钢丝回拉、鞘管前推的反作用力来拔除电极导线
	根
	45000.00
	CVX-300准分子激光器
	
	3
	高值
	

	
	植入性电极导线旋切扩张鞘
	用于需要经静脉去除电极导线周围粘连组织的患者，以帮助移除心脏电极导线1.高效切割：能够在遇到结晶状钙组织时持续推进，有效切割粘连组织。2.操作安全：双轴结构，外轴静止，内轴（驱动轴）能够在外轴内旋转，旋切刀片置于内轴中，凸轮刀头只有当扣动扳机才会伸出0.5mm，最大程度上避免了对周围组织的损伤。3.适应性强：适用于各种复杂情况，包括超长期植入严重钙化及粘连紧密的电极导线4.灵活性高：鞘身柔软，能够沿血管走向前行，适应不同的血管解剖结构。
	根
	57000.00
	
	
	3
	高值
	

	64
	血管外植入式心脏除颤电极导线导入器
	植入血管外植入式器械术中将鞘管输送至胸骨下隧道导入器设计用于植入血管外植入式器械术中将鞘管输送至前纵隔并植入血管外导线。胸骨隧道工具由以下组件组成：①手柄。②可用于抬起和放下体外导引器的拇指按片。③将鞘管输送至前纵隔的不锈钢隧道杆。隧道杆具有预塑形的弯曲，可重塑形以适应患者的生理结构。④一根留在皮肤上方并表明隧道杆的距离和方向的体外导引器。体外导引器为铰链式且可拆卸，以适应医生偏好和患者解剖结构。长度总长：35.5cm，隧道杆长度：22.3cm，隧道杆直径：3.0mm（9 Fr）；材料：手柄：聚碳酸酯；隧道杆：304不锈钢；体外导引器：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）：长度总长：36.1cm，隧道长度22.9cm
	个
	3000.00
	
	
	3
	高值
	

	65
	传送导管
	传送导管是一次性使用的经皮导管，主要用于传送各种类型的起搏或除颤器电极导线。
传送导管系列有四种型号，所有型号的内径和外径均相同，但长度和弯曲形状不同，以适应不同的患者解剖结构和植入医生偏好。
导引导管内层覆有亲水涂层，可为扩张器、导丝及导线等兼容装置提供顺畅的通道。亲水涂层覆盖范围包括除头端软头以外的整个内层管腔。
该产品由导引导管和扩张器组成，导引导管由软头、管身、导管座、导管座阀、金属线构成，软头材料为含碳化钨的聚醚酰胺（Pebax），管身材料为含硫酸钡的聚醚酰胺（Pebax）和聚酰胺（Nylon12），扩张器由含硫酸钡的高密度聚乙烯和聚丙烯制成。
	根
	8000.00
	
	
	3
	高值
	

	66
	一次性使用心腔内超声成像导管
	1.导管管径：2.475mm，约合7.5Fr；
2.导管有效长度：不低于90cm；
3.超声工作频率范围：4–9.5MHz；
4.探头设计：64阵元相控阵探头；
5.操作性能：支持A/P/L/R四向打弯，最大打弯角度可达180°；
6.产品可用于房间隔穿刺、左房相关操作、房颤消融及相关介入手术中的实时心内超声成像辅助；
7.产品可提供清晰实时影像，辅助减少X线透视依赖，并支持术中监测及并发症风险管理；
8.双旋钮设计，具备自锁弯与零点到位手感导管手柄设计
	根
	13500.00
	
	
	3
	高值
	



配套使用,需提供同一品牌产品


	
	一次性使用心脏脉冲电场消融导管
	1.该导管用于心脏电生理标测，和治疗药物难治、复发性、症状性阵发房颤或持续性心房颤动；
2.消融放电电压为1500V，可手动放电也可以自动放电；
3.导管为OTW可变螺旋形，并且有20°前倾角度，直径25mm；
4.环形导管上分布9个黄金电极，电极间距3.75m，电极长度3mm；
5.导管双向可调弯，偏转角度170°；
6.可以发放低能量的膈神经测试脉冲波。
	根
	60000.00
	
	
	3
	高值
	

	
	可调控型导管鞘
	1.该产品可适用于将经皮导管或穿刺针引入血管系统和心腔，包括经房间隔进入左心。房间隔穿刺适应症获批；
2.可打弯头端长度13mm；
3.导管有效长度65.5cm，内径12Fr，外径16Fr；
4.双向打弯，主要偏转180°，次级偏转90°；
5.远端可变编织设计，在肺静脉隔离时提供了39%更大支撑。
	个
	7000.00
	
	
	3
	高值
	

	67
	一次性使用磁定位心脏脉冲电场消融导管
	1.可结合位置传感器以实现磁场跟踪、导航以及形态和方向可视化。
2.由远端花键、花键展开滑钮、冲洗口、导丝腔、电缆接口、不透射线管身电极及不透射线头端组成；导管远端部分由五个花键组成，每个花键上各有四个电极，总计二十个电极。
3.导管手柄具有展开机械部件，能够将远端部分展开成多种状态，其中部分展开形态为“网篮”形，完全展开形态为“花瓣”形。
4.消融导管有31mm和35mm两种尺寸（为完全展开的花键直径），与一次性使用可调弯导管鞘兼容。
5.一根导管需同时具备建模、标测和消融功能。
6.导管形态，实时显影，磁电双定位显影，每个臂独立计算显影。
	套
	59800.00
	
	
	3
	高值
	

	68
	灌注泵管系统
	1.在市场供应更稳定，可及性更高，具有价格优势，降低患者经济负担，本泵管系统专门用来与Coo PointTM盐水灌注泵配合使用，
2.灌注泵管系统是由一个进气式滴斗、一个泵头管道、一个连接到Cool PointTM灌注泵的压力感应器插头和一个可旋转式三通阀组成。
	套
	421.00
	Coo PointTM盐水灌注泵
	
	3
	高值
	

	69
	葡萄糖酸氯己定抗菌透明敷料
	由透明敷料和凝胶衬垫组成。该凝胶衬垫含有2%（W/w）的葡萄糖酸氯己定（CHG）。用于在体表覆盖和保护导管部位（覆盖动静脉导管，适用范围血管内导管和经皮器械），将器械固定在健康皮肤上。尺寸8.5cm*11.5cm、10cm*12cm。基本尺寸：应符合要求，允许误差±10%。外观：产品表面应该平整，清洁。包装完整性：包装应无渗漏现象。阻水：本产品具有阻水性。阻菌性：本产品具有阻菌性。产品凝胶衬垫中应含葡萄糖酸氯己定。
	个
	110.00
	
	带样品
	4
	高值
	

	70
	口垫
	胃镜检查用咬口
	个
	1.00
	
	带样品
	4
	低值
	

	71
	一次性内窥镜检查包（口污袋）
	辅助胃镜检查使用
	个
	1.00
	
	带样品
	4
	低值
	

	72
	酒精消毒片
	酒精消毒片（全棉型、通用型）：（3-20）cm*（3-30）cm（分度值为
1mm）产品由填料和消毒剂组成。全棉型填料为全棉无纺布；通用型填料为涤粘无纺布，消毒剂为浓度70%—75%的酒精。用于注射、输液前对完整皮肤消毒。杀菌率≥99.9%。受压渗透性：产品受垂直压力作用（约5KG）持续10分钟后，封合处应无泄漏现象。
	盒
	8.50
	
	带样品
	4
	低值
	

	73
	薄型泡沫敷料
	1.具有自粘性敷料，接触层没有涂布任何材质的粘胶。自粘性聚氨酯材质中包埋有高吸收性能的材料。表层有防水薄膜覆盖。
2.产品可用于低到中等渗液的浅表伤口。如浅的烧伤和擦伤，可在专业医护人员指导下用于烧伤，压疮，下肢溃疡，术后伤口和供皮区。
3.规格10cm*10cm有延展性，能顺应人体的各种活动，保持良好的贴敷。
	片
	48.00
	
	需带样品
	4
	低值
	

	74
	雾化含漱冲洗液功能性敷料
	产品要求溶液由聚氨基葡萄糖、十三肽构成。
功能要具备湿化痰液，预防和消除口腔炎症，阻止病原微生物定植、促进伤口愈合作用。10ml/支。
	支
	140.00
	
	需带样品
	4
	高值
	

	75
	无菌中单
	200*160（独立包装）
	个
	6.00
	
	需带样品
	4
	低值
	

	76
	一次性使用气管插管
	7.5号
	支
	25.80
	
	需带样品
	4
	低值
	

	77
	弹力绷带
	绷带规格：8cm*2.5m，由白色织物构成，长度可延伸，涂有白色粘胶并由白色硅酮保护纸保护。绷带由透明的薄膜包裹。绷带应干净无污染。宽度：80mm宽：+4/-2mm；180°粘着力：2—9N/cm；揭除保护纸：具有阻力，但容易揭除。不撕破保护纸。
	卷
	35.00
	
	需带样品
	4
	低值
	

	78
	弹性绷带
	10*450cm
	卷
	3.20
	
	需带样品
	4
	低值
	

	79
	肠内营养输注管
	本品主要由营养容器的接头，滴斗，管路，流量调节器，止液夹，三通旋塞例、肠营养导管连接件，转换接头及保护帽组成，营养容器接头包括瓶塞穿刺器和万用瓶盖。滴斗、管路材料由聚氯乙烯（PVC）材料组成。本品经环氧乙烷灭菌，以无菌状态提供。泵用肠内营养输注管的软管部分、各连接处和连接件应能承受15N的线性拉力而不断裂或分离。肠内营养输注管从止液夹至营养容器的接头端应在20 kPa的水压下持续30s无泄漏，输注管从止液夹至肠营养导管连接件端处应在200 kPa的水压下持续2 min无泄漏。关闭止液夹时，给管路施加50 kPa的水压，持续1min，液体不应泄漏；关闭流量调节器时，给管路施加50 kPa的水压，持续1min，液体不应泄漏。每个单包装内的产品环氧乙烷残留量应不大于0.5 mg。
	套
	42.60
	
	需带样品
	4
	低值
	

	80
	可控式吸痰管
	DRE-PE（带痰液收集型）
	个
	5.00
	
	需带样品
	4
	低值
	

	81
	导电膏
	1.电学性能：导电阻抗≤100kΩ（部分高标准要求≤50kΩ），具备优异保湿性以维持长程检测低阻抗。
2.理化指标：pH值5.0-8.0（接近皮肤生理值），软化温度58±5℃，无肉眼可见异物，有效使用量≥90%。
3.机械性能：粘结强度≥17.8N，粘度适中便于抽取涂抹，干燥后不结痂，易清洗（非油性配方）。
4.安全性：重金属（铅、镉、汞等）含量符合药典标准（如镉≤0.1μg/g，其他≤5μg/g），通过细胞毒性、皮肤刺激及致敏测试。
5.微生物限度：需氧菌总数≤10²cfu/g，霉菌/酵母菌≤10²cfu/g，不得检出金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌。
	瓶
	198.00
	
	
	4
	低值
	

	82
	无菌脱脂纱布块
	7㎝*9㎝-8p开叉
	块
	1.45
	
	需带样品
	4
	低值
	

	83
	口垫
	手术或检查时患者开口的辅助器械，由ABS和PVC材料制成。非无菌提供。用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，便于插入和固定气管插管。规格有：L、M、S
	个
	2.60
	
	需带样品
	4
	低值
	

	84
	一次性透明敷贴
	产品由涂覆聚丙烯酸酯压敏胶的聚氨酯薄膜、无纺布边结构及组成框、标签胶带、离形框和离型纸组成。其中，无纺布边框为涂覆聚丙烯酸酯压敏胶的聚酯无纺布；标签胶带为涂覆聚丙烯酸酯压敏胶的粘胶纤维无纺布。产品适用于对穿刺器械（如导管）的穿刺部位的护理并适用范围固定穿刺器械；用于非慢性创面的护理，为创面愈合提供湿润环境；还可以用于敷料的次级固定；对容易受损、擦伤的皮肤区域进行覆盖。新型丙烯酸酯压敏胶配方，该配方对潮湿状态下皮肤具有较好的粘性，该配方对潮湿皮肤表面的初粘性大于0.8N/dm。
	片
	11.88
	
	需带样品
	4
	低值
	

	85
	泵用输液器
	泵用输液器主要由瓶塞穿刺器，进气口，滴壶，管路，流量调节器，泵段管路，止流夹，鲁尔接头及保护套组成；根据产品不同，有些型号还包括卡夹，加药口/无针加药口，药液过滤器，止逆阀，防水膜以及空气隔膜。药液过滤器标称孔径为15μm。PVC管路的增塑剂为DEHT。一次性使用。
	个
	40.80
	
	需带样品
	4
	低值
	

	86
	无菌敷贴D型
	6.5cm*10.5cm
	片
	15.30
	
	需带样品
	4
	低值
	

	87
	分隔膜无针接头
	本产品由进液端、出液端、分隔膜、延长管（选配）、止流夹（选配）和保护套组成。分隔膜的材质为硅胶。本产品与血管内留置导管配合使用，向血管内输注药液或抽取血液。
	个
	42.00
	
	需带样品
	4
	低值
	

	88
	一次性使用吸引管
	规格：F28，由连接导管和接头组成，连接导管配有连转接头、护塞或床单夹（带橡筋）。连接导管、护塞采用符合GB/T15593-2020要求的聚氯乙烯塑料组成，连接接头采用符合YY/T0242-2007规定的聚丙烯专用料制成。连转接头连接后能承受2N的拉力不分离，床单夹与橡筋能承受5N拉夹力不断开，吸引管耐负压不小于40kpa，导管长度1000—6000mm，OD:8.0—10.7mm。产品经环氧乙烷灭菌，以无菌状态提供，环氧乙烷残留量不大于10ug/g。
	根
	5.68
	
	需带样品
	4
	低值
	

	89
	一次性使用防水敷料
	1.敷料由三层结构组成：顶膜为IV3000透明敷料，是具有单向透气开关阀门技术高潮气通透率的聚氨酯薄膜，起到阻菌防水透气作用，75%矩阵涂布技术水基化K5粘胶，粘性温和，起到低致敏低残胶作用；中间层为粘胶纤维和聚酯纤维组成的渗液吸收垫，能够高效吸收渗液；伤口接触层为有孔聚乙烯纤维薄膜，能够防止敷料与伤口发生粘黏，减少二次损伤风险。
2.敷料可用于渗液水平为低到中等的急性伤口的贴敷和护理，如术后切口、术后创面、浅表性创面、磨损、划破或割破、穿刺伤口、撕裂伤口、一度至浅二度烧烫伤创面。
3.产品规格为：10*12cm，能顺应各种关节部位，活动自由。
	片
	18.00
	
	需带样品
	4
	低值
	

	90
	一次性使用防水敷料
	1.敷料由三层结构组成：顶膜为IV3000透明敷料，是具有单向透气开关阀门技术高潮气通透率的聚氨酯薄膜，起到阻菌防水透气作用，75%矩阵涂布技术水基化K5粘胶，粘性温和，起到低致敏低残胶作用；中间层为粘胶纤维和聚酯纤维组成的渗液吸收垫，能够高效吸收渗液；伤口接触层为有孔聚乙烯纤维薄膜，能够防止敷料与伤口发生粘黏，减少二次损伤风险。
2.敷料可用于渗液水平为低到中等的急性伤口的贴敷和护理，如术后切口、术后创面、浅表性创面、磨损、划破或割破、穿刺伤口、撕裂伤口、一度至浅二度烧烫伤创面。
3.产品规格为：35*10cm，能顺应各种关节部位，活动自由。
	片
	55.00
	
	需带样品
	4
	低值
	

	91
	一次性使用医用透明贴膜
	Wlxw（60）mm，L（70）mmII型
	片
	0.62
	
	需带样品
	4
	低值
	

	92
	无菌脱脂纱布块
	7*9*8，5块/包
	块
	2.20
	
	需带样品
	4
	低值
	

	93
	一次性使用鞋套
	加厚
	双
	0.22
	
	需带样品
	4
	低值
	

	94
	电极测试卡ABL80
	电测试卡与便携式血气分析仪ABL80FLEX和试剂包配套使用，测量全血中氢离子浓度（pH）氧化碳分压（pC02）、氧分压（pO2）、钙离子浓度（cCa2+）、钾离子浓度（cK+）、钠离子浓度（cNa+）、氯离子浓度（cCI-）、乳酸浓度（cLac）、红细胞压积（Hct）。
	盒
	2664.00
	便携式血气分析仪ABL80FLEX
	
	4
	低值
	

	95
	无托槽隐形矫治器
	EAB II
	副
	6300.00
	
	
	4
	低值
	

	96
	无托槽隐形矫治器
	Angelalign Full
	副
	9200.00
	
	
	4
	低值
	

	97
	无托槽隐形矫治器
	Angelalign Teen
	副
	12600.00
	
	
	4
	低值
	

	98
	无托槽隐形矫治器
	Angelalign Pro Full
	副
	16800.00
	
	
	4
	低值
	

	99
	光固化垫底材料
	20支/套，每支0.33g
	支
	30.00
	
	
	4
	低值
	

	100
	热活检钳
	钳头直径2.3，外管长度1950
	把
	765.00
	
	
	4
	高值
	

	101
	一次性使用内窥镜用套扎器
	适用内窥镜外径9.5-13；4环适用内窥镜外径9.5-13；6环
	套
	2000.00
	
	
	4
	高值
	

	102
	25-羟基维生素D测定试剂盒（液相色谱-串联质谱法）
	96人份/盒
	盒
	5760.00
	
	
	5
	低值
	

	103
	样本萃取液（多种氨基酸检测）
	96人份/盒
	盒
	25270.00
	
	
	5
	低值
	

	104
	样本萃取液（多种神经酰胺检测）
	96人份/盒
	盒
	28650.00
	
	
	5
	低值
	

	105
	样本萃取液（儿茶酚胺测定）
	96人份/盒
	盒
	11520.00
	
	
	5
	低值
	

	106
	样本萃取液（药物浓度监测）
	96人份/盒
	盒
	6950.00
	
	
	5
	低值
	

	107
	ALDH2基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	12人份/盒
	盒
	3240.00
	
	
	5
	低值
	

	108
	白细胞分化抗原CD19检测试剂盒（流式细胞仪法-APC）10Test CD19-APC
	100测试/瓶
	瓶
	1750.00
	
	
	5
	低值
	

	109
	抗血小板抗体检测试剂盒（流式细胞仪法-荧光素）
	20人份/盒
	盒
	6200.00
	
	
	5
	低值
	

	110
	IL-2RA检测抗体试剂（流式细胞仪法）
	100人份
	盒
	1750.00
	
	
	5
	低值
	

	111
	IL-2RA抗体试剂（流式细胞仪法）
	100人份
	盒
	1750.00
	
	
	5
	低值
	

	112
	测序反应通用试剂盒
	96测试/盒
	盒
	8600.00
	
	
	5
	低值
	

	113
	流式细胞分析用溶血剂OptiLyse C Lysing Solution
	200测试/瓶
	瓶
	1720.00
	
	
	5
	低值
	

	114
	一次性使用试管
	250支/包
	包
	210.00
	
	
	5
	低值
	

	115
	一次性使用拭子（简易拭子）
	5000支/箱
	箱
	2500.00
	
	
	5
	低值
	

	116
	接种棒
	10支/包
	包
	100.00
	
	
	5
	低值
	

	117
	谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（谷胱甘肽底物法）
	试剂1:50mL×3、试剂2:10mL×3
	盒
	3091.96
	
	
	5
	低值
	

	118
	贝克曼自动流水线试管盖
	500*20/箱
	箱
	5000.00
	
	
	5
	低值
	

	119
	糖化血红蛋白分析用洗脱液
	600mL×4袋/盒
	盒
	5500.00
	HA-8180
	
	5
	低值
	

	120
	糖化血红蛋白分析用洗脱液
	600mL×2袋/盒
	盒
	5000.00
	HA-8180
	
	5
	低值
	

	121
	糖化血红蛋白溶血剂
	2L*3瓶/盒
	盒
	6500.00
	HA-8180
	
	5
	低值
	

	122
	糖化血红蛋白层析柱
	80
	盒
	10000.00
	HA-8180
	
	5
	低值
	

	123
	糖化血红蛋白溶血剂
	2L*3瓶/盒
	盒
	11500.00
	HA-8180
	
	5
	低值
	

	124
	糖化血红蛋白校准品
	校准品80（低）冻干粉3ML*1或5ML*2相当量/瓶*1瓶，校准品80（高）冻干粉3ML*1或5ML*2相当量/瓶*1瓶，校准品专用溶解液15ml/瓶*1瓶
	盒
	500.00
	HA-8180
	
	5
	低值
	

	125
	洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法））
	600ml*4袋/盒
	盒
	11200.00
	HA-8180
	
	5
	低值
	

	126
	洗脱缓冲液（高效液相色谱法（HPLC法））
	600ml*2袋/盒
	盒
	8100.00
	HA-8180
	
	5
	低值
	

	127
	细胞角蛋白19片段检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒
	盒
	2969.00
	HISCL-5000
	
	5
	低值
	

	128
	人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒
	盒
	1400.00
	HISCL5000
	
	5
	低值
	

	129
	纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法）
	P-FDP缓冲液（P-FDP R1）：10ml*2，P-FDP乳胶液（P-FDP R2）：10ml*2
	盒
	4070.00
	CN-6000
	
	5
	低值
	

	130
	纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法）
	P-FDP缓冲液（P-FDP R1）：5ml*2，P-FDP乳胶液（P-FDP R2）：5ml*2
	盒
	2035.00
	CN-6000
	
	5
	低值
	

	131
	纤维蛋白（原）降解产物校准品
	3*1ml
	盒
	1500.00
	CN-6000
	
	5
	低值
	

	132
	样本稀释液
	38ml*1
	盒
	171.00
	CN-6000
	
	5
	低值
	

	133
	待测物清洗液
	I型：10×：500mL*2瓶/盒
	盒
	280.00
	SMART 500S
	
	5
	低值
	

	134
	待测物清洗液
	Ⅲ型：100mL*2瓶/盒
	盒
	314.00
	SMART 500S
	
	5
	低值
	

	135
	抗磷脂酶A2受体抗体IgG测定试剂（化学发光免疫分析法）
	100人份/盒
	盒
	21000.00
	SMART 500S
	
	5
	低值
	

	136
	全自动免疫检验系统用底物液
	I型：规格2:2瓶/盒（底物液A:100ml*1瓶、底物液B：100ml*1瓶）
	盒
	209.00
	SMART 500S
	
	5
	低值
	

	137
	样本稀释液
	Ⅲ型：1瓶/盒（100ml/瓶）
	盒
	304.00
	SMART 500S
	
	5
	低值
	

	138
	全自动化学发光免疫分析仪反应杯
	65个/盒
	盒
	60.00
	SMART 500S
	
	5
	低值
	

	139
	D-二聚体检测试剂盒（免疫比浊法）
	D-二聚体缓冲液（DD R1）5ml*2 D-二聚体胶乳液（DD R2）5ml*2或D-二聚体缓冲液（DD R1）10ml*2 D-二聚体胶乳液（DD R2）10ml*2
	盒
	5436.00
	CN6000
	
	5
	低值
	

	140
	D-二聚体校准品
	3×1ml
	盒
	1500.00
	CN6000
	
	5
	低值
	

	141
	低分子量肝素质控品
	水平1（C3）：6×1ml水平2（C4）：6×1ml
	盒
	1200.00
	CN6000
	
	5
	低值
	

	142
	低分子量肝素校准品
	水平1:4×1ml水平2:4×1ml水平3:4×1ml水平4:4×1ml水平5:4×1ml
	盒
	1112.00
	CN6000
	
	5
	低值
	

	143
	红细胞沉降速率质控物Liquichek Sedimentation Rate Control
	水平1:4*9ml
	盒
	4458.00
	全自动血沉仪
	
	5
	低值
	

	144
	全自动封膜机专用铝膜
	铝膜容量38000人份/卷；
铝膜宽度120mm;
适用于PET试管
	卷
	9500.00
	
	
	5
	低值
	

	145
	罗氏前处理试管
	500支/盒
	盒
	180.00
	cobas e801
	
	5
	低值
	

	146
	罗氏生化仪吸头
	192支/盒
	盒
	119.00
	cobas e801
	
	5
	低值
	

	147
	一次性使用样品杯
	日立样品杯500只/包
	包
	128.00
	cobas e801
	
	5
	低值
	

	148
	阿尔茨海默相关神经丝蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	试剂：50人份/盒校准品：2×1.0mL质控品：2×1.0mL
	人份
	130.00
	梦i2200（全自动化学发光免疫分析仪）
	
	5
	低值
	

	149
	人β淀粉样蛋白1-42检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	试剂：50人份/盒校准品：2×1.0mL质控品：2×1.0mL
	人份
	130.00
	梦i2200（全自动化学发光免疫分析仪）
	
	5
	低值
	

	150
	人磷酸化Tau-181蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	试剂：50人份/盒校准品：2×1.0mL质控品：2×1.0mL
	人份
	130.00
	梦i2200（全自动化学发光免疫分析仪）
	
	5
	低值
	

	151
	激发液
	1×125mL
	人份
	0.29
	梦i2200（全自动化学发光免疫分析仪）
	
	5
	低值
	

	152
	预激发液
	1×125mL
	人份
	0.29
	梦i2200（全自动化学发光免疫分析仪）
	
	5
	低值
	

	153
	待测物清洗液
	B型：1L
	人份
	0.35
	梦i2200（全自动化学发光免疫分析仪）
	
	5
	低值
	

	154
	反应杯
	500个/包
	人份
	0.60
	梦i2200（全自动化学发光免疫分析仪）
	
	5
	低值
	

	155
	基质金属蛋白酶3测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	R1:1*40ml R2:1*10ml
	盒
	17000.00
	
	
	5
	低值
	

	156
	注射用甲氧异腈
	1mg
	瓶
	250.00
	
	
	5
	低值
	

	157
	电外科手术器械
	支持REM回路监测系统；与支持RECQM的电刀配套使用；适用于体重大于13.6KG的患者；导线长度大于2.5m
	个
	96.00
	
	
	6
	低值
	

	158
	电外科手术器械
	手控按键式电刀笔；不锈钢六角形锁定刃状电极；支持搭配带有REM回路监测系统的负极板使用；导线长度大于3米
	个
	115.00
	
	
	6
	低值
	

	159
	血管流量计探头
	2mm、3mm、4mm
	个
	24900.00
	
	
	6
	低值
	

	160
	非吸收性聚酯缝线
	1.由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成。缝合线由高分子量、长链、线性的带有循环芳香烃环的聚酯纤维制成。多股编织缝合线涂有均匀的硅酮以增加表面光滑度，从而增强处理性状，使其易于通过组织，以及提高结节下滑性能。2.线径：4-0，线长75cm，线体为蓝色，垫片规格：3mm*3mm硬质。双针一包一根。
	包
	64.00
	
	
	6
	低值
	

	161
	非吸收性聚酯缝线
	1.由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成。缝合线由高分子量、长链、线性的带有循环芳香烃环的聚酯纤维制成。多股编织缝合线涂有均匀的硅酮以增加表面光滑度，从而增强处理性状，使其易于通过组织，以及提高结节下滑性能。2.线径：2-0，线长10*75cm，线体为蓝色和未染色，垫片规格：3mm*7mm硬质。双针一包十根。
	包
	610.00
	
	
	6
	低值
	

	162
	非吸收性不锈钢缝线
	不锈钢缝合线由316L不锈钢制成，符合《ASTM标准》中的F1382级标准“用于手术植入的不锈钢条和不锈钢丝”。不锈钢缝合线适用于腹部伤口的缝合、疝的修复及胸骨缝合。线径2，长度5*45cm。一包五根，双针一包一根。
	包
	193.00
	
	
	6
	低值
	

	163
	气管切开插管
	双腔直径7.5mm、8.0mm；三腔直径7.5mm、8.0mm
	套
	280.00
	
	
	6
	低值
	

	164
	血气测定试剂盒（电极法）
	100测试/盒。传感器：pH、二氧化碳（pCO₂）、氧（pO₂）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca++）、氯离子（Cl）、主要组成成分葡萄糖（Glucose）和乳酸（Lactate）传感器。试剂：200校准液（200 Cal）、低亚硫酸盐零校准液（Low Sulfite ZeroCal/LSZC）、试剂C（Reagent C）和参比液。本产品用于体外定量测定人全血中的氢离子浓度指数（pH）、二氧化碳分压（PCO₂）、氧分压（PO₂）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca++）、氯离子（Cl）、预期用途葡萄糖（Glucose）、总血红蛋白（tHb）、氧合血红蛋白（FO₂Hb）、脱氧血红蛋白（FHHb）、高铁血红蛋白（FMetHb）、碳氧血红蛋白（FCOHb）、胆红素（nBili）、乳酸盐（Lactate）。
	盒
	6300.00
	RAPIDPoint500（血气分析仪）
	
	6
	低值
	







配套使用,需提供同一品牌产品


	
	血气测定试剂盒（电极法）
	250测试/盒。传感器：pH、二氧化碳（pCO₂）、氧（pO₂）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca++）、氯离子（Cl）、主要组成成分葡萄糖（Glucose）和乳酸（Lactate）传感器。试剂：200校准液（200 Cal）、低亚硫酸盐零校准液（Low Sulfite ZeroCal/LSZC）、试剂C（Reagent C）和参比液。本产品用于体外定量测定人全血中的氢离子浓度指数（pH）、二氧化碳分压（PCO₂）、氧分压（PO₂）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca++）、氯离子（Cl）、预期用途葡萄糖（Glucose）、总血红蛋白（tHb）、氧合血红蛋白（FO₂Hb）、脱氧血红蛋白（FHHb）、高铁血红蛋白（FMetHb）、碳氧血红蛋白（FCOHb）、胆红素（nBili）、乳酸盐（Lactate）。
	盒
	14850.00
	RAPIDPoint500（血气分析仪）
	
	6
	低值
	

	
	血气测定试剂盒（电极法）
	400测试/盒。传感器：pH、二氧化碳（pCO₂）、氧（pO₂）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca++）、氯离子（Cl）、主要组成成分葡萄糖（Glucose）和乳酸（Lactate）传感器。试剂：200校准液（200 Cal）、低亚硫酸盐零校准液（Low Sulfite ZeroCal/LSZC）、试剂C（Reagent C）和参比液。本产品用于体外定量测定人全血中的氢离子浓度指数（pH）、二氧化碳分压（PCO₂）、氧分压（PO₂）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca++）、氯离子（Cl）、预期用途葡萄糖（Glucose）、总血红蛋白（tHb）、氧合血红蛋白（FO₂Hb）、脱氧血红蛋白（FHHb）、高铁血红蛋白（FMetHb）、碳氧血红蛋白（FCOHb）、胆红素（nBili）、乳酸盐（Lactate）。
	盒
	17800.00
	RAPIDPoint500（血气分析仪）
	
	6
	低值
	

	
	血气测定试剂盒（电极法）
	750测试/盒。传感器：pH、二氧化碳（pCO₂）、氧（pO₂）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca++）、氯离子（Cl）、主要组成成分葡萄糖（Glucose）和乳酸（Lactate）传感器。试剂：200校准液（200 Cal）、低亚硫酸盐零校准液（Low Sulfite ZeroCal/LSZC）、试剂C（Reagent C）和参比液。本产品用于体外定量测定人全血中的氢离子浓度指数（pH）、二氧化碳分压（PCO₂）、氧分压（PO₂）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca++）、氯离子（Cl）、预期用途葡萄糖（Glucose）、总血红蛋白（tHb）、氧合血红蛋白（FO₂Hb）、脱氧血红蛋白（FHHb）、高铁血红蛋白（FMetHb）、碳氧血红蛋白（FCOHb）、胆红素（nBili）、乳酸盐（Lactate）。
	盒
	24375.00
	RAPIDPoint500（血气分析仪）
	
	6
	低值
	

	165
	一次性使用麻醉呼吸回路套装
	1.品类齐全
双管普通积水杯型。根据临床麻醉科、重症监护室、急诊科等科室不同使用场景的需求，有多种不同类型、不同配置的麻醉呼吸回路可供选择。
2.管体优质
呼吸管路的管体顺应性良好，不易打折；管道阻力较低，通气效果好；管路连接牢固，不易脱管，密封性好；采用标准接口，可与所有标准麻醉机、呼吸设备连接。
3.长度可调
双管可伸缩型管路供应时为最短长度1.8米，便于储存及运输。实际使用时，可调节呼吸管路至不同手术类型所需的长度与使用角度，为医生提供操作弹性，为患者提供安全保障。
4.配件多样
包含过滤器、气囊、转换接头等常用配件，儿童型气囊1L，成人型气囊3L可根据医院使用习惯定制产品组合套装，为操作者提供使用便利。
5.安全防护
双管普通积水杯型管路配备双积水杯，可收集管路冷凝水，减少呼吸机管路污染，从而降低病人呛咳与感染呼吸机相关性肺炎（VAP）的风险。
	套
	28.50
	
	需带样品
	6
	低值
	

	166
	一次性使用气管插管
	1.配套齐全：便利临床使用，减少部件准备过程各种不确定的影响，配置灵活提供定制服务。
2.气管插管：规格齐全，有套囊3.0#-11.0#，无套囊2.0#-11.0#，满足临床不同患者使用需求；良好的柔韧性，圆角加工，墨菲孔设计，减少对呼吸道的损伤
3.气管插管导管上鲜明标记距头端的距离，方便插管时定位；
4.气管插管具有良好的抗扭结性，确保通气时病人的安全。加强型易被塑形，防压皱、打折，适合各种体位，特别卧位手术。
5.气管插管带造影线设计，临床中可非常方便的在CT影响下定位导管留置的位置；
6.气管插管采用高容低压气囊，减少对气道的损害；薄壁气囊更易于贴附于不平整的气道表面而，到低压封闭的效果。高顺应性；
7.气管插管球囊分梭型和球型，适合不同客户要求。导管末端圆角处理及墨菲孔设计，减少对呼吸道损伤，防止病人端堵塞。
8.UDI：产品执行国家药品监督管理局备案的UDI编码管理，全程可追溯，可与医院扫描系统联网管理。提升产品质量的稳定性。
9.产品由管体、单向阀，指示球囊，充气管、接头，加强筋（加强型，带钢丝）组成。
	根
	28.57
	
	需带样品
	6
	低值
	

	167
	一次性使用中心静脉导管辅助套件
	产品规格：A，基本配置：包布、灭菌橡胶外科手套，选用配置：医用PVC手套、透明贴膜、手术盘，口罩、酒精棉球、碘伏棉球、透气胶带、医用脱脂纱布、床垫、输液贴、包手巾、治疗巾、洞巾、大无菌巾、止血带、手术衣、金属剪刀、金属镊子、无纺布、配药盒、敷料夹子、手术帽、医用脱脂棉、隔离衣、消毒剂。治疗巾/洞巾/大无菌巾长度分别不小于380mm/800mm/1200mm，宽度分别不小于380mm/700mm/800mm，其正表面抗湿性不低于GB/T 4745-2012《纺织品防水性能检测和评价沾水法》标准中的3级，纵向、横向在5N静拉力作用下持续15S不应断裂；止血带长度应不小于440mm;包布边长应不小于450mm；包手巾的缝制针距应不少于18针/100mm;透明贴膜尺寸不得小于50mm*45mm;透明贴膜具有防水透湿性能，透湿率应不少于500g/m².24；PVC手套尺寸基本长度不得小于230mm，掌宽不得小于80mm，单层手掌厚度不得小于0.07mm。
	套
	60.00
	
	需带样品
	6
	低值
	

	168
	一次性可视双腔支气管插管
	1.型号：左腔型、右腔型、左腔Y型、右腔Y型
2.规格为28Fr、32Fr、35Fr、37Fr、39Fr、41Fr
3.双腔支气管插管摄像头的最大视场角为90°，实际测量偏差-15%，上限不计；双腔支气管插管分辨率应不小于3.13LP/mm；摄像头照度应不小于800LX。充气管的外径应不超过3.0mm，在分离处与管体的夹角应不超过45°
	套
	1980.00
	
	
	6
	高值
	

	169
	动脉留置针
	外径：1.050—1.149mm，导管有效长度：45±2.0mm，流速：49ml/min，流量控制阀材质：聚苯醚，针管把手及导管座材质：聚丙烯，导管材质：聚四氟乙烯，保护套材质：聚乙烯，硅胶管材质：硅橡胶，排气接头材质：主体（聚丙烯，膜材：丙烯酸纤维共聚物），针管材质：304不锈钢，导引套管及导管套管材质：聚碳酸酯。留置针导管长度应为标称值±2.0mm，留置针导管峰值拉力应符合YY 0285.1-2017要求；导管座鲁尔圆锥接头符合GB/T 1962.2-2001要求；针管的液体通道符合GB/T 18457-2015要求；最大穿刺力不大于0.85N；流量按YY 0285.1-2017附录E实验，不少于标注值90%；动脉留置针按照GB/T 14233.2-2005规定，细菌内毒素应小于20EU/套；将流量控制阀关闭状态，从导管座端施加6psi压力，坚持15S，留置针应无泄漏。
	支
	33.00
	
	需带样品
	6
	低值
	

	170
	血液浓缩器
	成人和儿童1.用于患者的血液浓缩，纠正患者血液中溶质和体液失衡。2.由中空纤维膜、外壳、端盖、封口胶和Q型圈组成。中空纤维膜的材料为聚砜，外壳和端盖的材料为聚碳酸酯，封口胶的材料为聚氨酯，0型圈的材料为硅树脂。3.采用预冲洗方式的膜来加速预冲程序，从而缩短血液浓缩预充，过程高效且温和，不破坏血液细胞。4.儿童超滤的膜面积应为0.25㎡、成人应满足0.6和1.0㎡两种规格。5.血室预充容量：儿童19ml.成人54ml和81ml两种规格6.儿童超滤的平均超滤率应为10.80，成人超滤的平均超滤率应分17.60/28.35（ml/h/mmHg）
	个
	1000.00
	
	
	6
	高值
	

	171
	一次性使用动脉插管
	动脉插管由插头、管身、接头、圆领、线槽和管道帽组成。接头为PC材质，其他组成部分为PVC材质，尺寸为18r（6.0mm）/21Fr（7.0mm）/24Fr（8.0mm），适用于实施心脏直视手术时进行体外循环的病人，作为连接患者动脉与体外循环管路的血液通路使用。
	套
	500.00
	
	
	6
	高值
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